- 机电产品国际招标

- 标准招标文件

- （第二册：投标邀请、投标资料表、合同专用条款、

- 货物需求一览表及技术规格）

招标编号:

招标项目名称: 数字减影血管造影系统(DSA)国际招标项目

福建德森招标有限公司

2020年08月

目     录

第五章  投标邀请	3

第六章  投标资料表	5

第七章  合同专用条款	10

第八章  货物需求一览表及技术规格	11

附页	23

日    期： 2020 年   月    日

招标编号：

1. 本招标项目数字减影血管造影系统(DSA)国际招标项目，招标人为福建省福清市医院，委托的招标代理机构为福建德森招标有限公司。资金已到位。现就本项目进行国际公开招标，邀请合格投标人参加投标。

招标产品一览表：

| 合同包 | 产品名称 | 数量 | 预算金额 | 主要技术 规格及要求 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影系统(DSA) | 1套 | 1000万元 | 后附 | 合同签订生效后90天内交货 |

注：投标人应对所投合同包内的货物完整投标，否则将导致其投标被拒绝。

2. 对投标人的资格要求：

投标人除应满足招标文件第一章“2. 合格的投标人”的要求外，同时还应满足以下要求：

1）如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到并提供货物制造商的正式授权书。
   2）投标人提供的货物应为已获得中华人民共和国有关部门颁发的“医疗器械注册证”的设备。提供货物完整的医疗器械产品注册证（如有附件也应提供）复印件。
   3）投标人应当提供国家其他强制性认证规定的相关证书复印件。（如有）
   4）投标人应当提供在开标前三个月内由其开立基本账户的银行出具的银行资信证明。
   5）境内投标人应提供合格的营业执照复印件。
   6）境内投标人若为所投产品代理商或经销商的，应提供《医疗器械经营许可证》复印件；境内投标人若为所投产品制造商的，应提供《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》复印件。
   7）境内投标人的授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》原件及投标人代表身份证复印件附在投标文件中，授权书应加盖投标人企业公章。如法定代表人自身参加投标，不需此项。

8）业绩要求：无。

3．	有意向的合格投标人可从 福建德森招标有限公司 得到进一步的信息和查阅招标文件。

4．有意向的投标人可从 2020年   月   日2020年   月   日，每天（节假日除外）上午 9:00 至 11:30 时（北京时间），下午 14:30 至 17:00 时（北京时间）在福建德森招标有限公司（福州市仓山区建新镇金达路瑞达创意园A栋203室） 购买招标文件。本招标文件每套售价为600元人民币或86美元，售后不退。[邮寄购买，另加 100元人民币（国内）或 100 美元（国外）。本机构不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。]未购买招标文件的不得参加投标。

5．所有投标文件应于 2020年  月  日   ：  时（北京时间）之前递交到福建德森招标有限公司（福州市仓山区建新镇金达路瑞达创意园A栋203室） 。

6．定于 2020年  月  日   ：  时（北京时间）在福建德森招标有限公司（福州市仓山区建新镇金达路瑞达创意园A栋203室）公开开标。

7．投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在中国国际招标网（网址：http://www.chinabidding.com）成功注册。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。

招标机构：福建德森招标有限公司

详细地址：福州市仓山区建新镇金达路瑞达创意园A栋203室

邮    编： 350028

联 系 人：陈小姐

电    话： 0591-86399069

传    真： 0591-86399069

电子邮箱： fjdszb@126.com

福建德森招标有限公司账户：

| 账户信息 | 开户名称：福建德森招标有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开户银行：中国建设银行股份有限公司福州香江明珠支行 |
|  | 账 号：3505 01615 4410 0000 733 |

注：请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

# 第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：福建省福清市医院 招标人地址：福清市清荣大道267号 联 系 人：陈松 电 话：13805090521 |
| 1.1 | 合同名称：数字减影血管造影系统(DSA)国际招标项目供货合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：福建德森招标有限公司 地 址：福州市仓山区建新镇金达路瑞达创意园A栋203室 电 话：0591-86399069 传 真：0591-86399069 邮 箱：fjdszb@126.com |
| 1.3 | 项目概况及资金性质： 项目概况：福建省福清市医院数字减影血管造影系统(DSA)国际招标项目，进行国际公开招标。 资金性质：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人提出澄清要求的时间：投标截止时间10日前。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8.1 | 投标的语言：中文。投标文件中如包括英文资料，必须有中文翻译本；中英文表述内容不一致时，以中文翻译本为准。 |
| 10.3 | 是否允许提供备选方案：否。 |
| ★ 11.2 | 本次招标允许的缺漏项范围或比重：不超过投标总价的5%。如不满足，其投标将被否决。 |
| ★11.4 | 不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 （投标报价为其他主要流通货币的 ，即按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行折算)。 |
| ★ 11.5 | 本项目最高投标限价为：合同包1：1000万元人民币。 投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 关境内提供的货物的投标报价：现场交货价[投标人报价应包含产品制造、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验、技术培训及技术资料、保修、备品备件、专用工具等一切费用。] |
| 11.6.2 | 关境外提供的货物的投标报价：DDP医院现场。 相关费用：货物的进口环节税、货物从进口口岸运至最终目的地（安装现场）的内陆运输、保险和其他当地发生的伴随费用（包括但不限于产品制造、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验、技术培训及技术资料、保修、备品备件、专用工具、外贸代理费、关税等一切费用。），并含在投标总价中。 |
| 12.1 | 中华人民共和国境内提供的货物投标货币：人民币。 |
| 12.2 | 中华人民共和国境外提供的货物投标货币：人民币。 |
| ★13.1 | 本项目 不接受 联合体投标。 |
| ★13.3 | 资格标准： 1）如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到并提供货物制造商的正式授权书。 2）投标人提供的货物应为已获得中华人民共和国有关部门颁发的“医疗器械注册证”的设备。提供货物完整的医疗器械产品注册证（如有附件也应提供）复印件。 3）投标人应当提供国家其他强制性认证规定的相关证书复印件。（如有） 4）投标人应当提供在开标前三个月内由其开立基本账户的银行出具的银行资信证明。 5）境内投标人应提供合格的营业执照复印件。 6）境内投标人若为所投产品代理商或经销商的，应提供《医疗器械经营许可证》复印件；境内投标人若为所投产品制造商的，应提供《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》复印件。 7）境内投标人的授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》原件及投标人代表身份证复印件附在投标文件中，授权书应加盖投标人企业公章。如法定代表人自身参加投标，不需此项。 8）业绩要求：无。 投标人应在投标文件中提供上述认证证书的复印件并经授权人签字，不满足该资格标准的，将导致其投标文件被拒绝。 评标委员会将保留评标时对所有资格证明文件原件的核查权力。 |
| 14.3 2） | 提供货物验收后开始使用 贰 年所需的备件和专用工具清单及其货源及现行价格，并含在投标总价中。 |
| ★ 15.1 | 投标保证金金额：合同包1：20万元人民币； 投标保证金有效期应与投标有效期一致。 如不满足，其投标将被否决。 |
| 15.3 | 投标保证金形式：转账、银行即期汇票、银行保函（境外银行开具保函的通知行为中国境内银行，不接收信开保函）、电汇。 |
| ★ 16.1 | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起 90 天。投标有效期不满足，其投标将被否决。 |
| 17.1 | 正本份数： 壹 份（中文本）； 副本份数： 伍 份； 电子版（U盘或光盘）： 壹 份，电子版与投标文件正本包装在同一信封内。 正、副本均须胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册，应编制封面、目录、页码。 |
| ★17.2 | 投标文件的正本每一页都应由单位负责人或其授权代表签字（封面、目录及印刷品除外），投标文件的副本应为正本的复印件。如不满足，其投标将被否决。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 单独密封提交的“开标一览表”的信封中应包括：开标一览表（中文或中文和英文）、投标保证金凭证。此信封不与投标文件正本和副本合并包装。 |
| 18.2 | 特别提示：投标信封的标记应满足本条第1）、2）款及第18.3条、第18.4条的要求。 投标书递交至：福州市仓山区建新镇金达路瑞达创意园A栋203室福建德森招标有限公司 |
| 19.1 | 投标截止期： 2020年 月 日 ： 时（北京时间）。 递交地点：福州市仓山区建新镇金达路瑞达创意园A栋203室福建德森招标有限公司 |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标日期： 2020年 月 日 ：00 时（北京时间）。 开标地点：福州市仓山区建新镇金达路瑞达创意园A栋203室福建德森招标有限公司 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法。 |
| 25.1 | 评标时，投标货币统一转换为：人民币。 |
| 26.3 | 评标价量化因素： 26.3 2). 5). 7). |
| 26.4.1 | 内陆运输、保险及其伴随服务 投标人应提供：货物包装数量以及每件货物包装箱的尺寸和装运重量。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案： 26.4.2 1) 交货期：合同签订生效后90天内交货。 调整用的百分比（%）：每超过一周，评标价增加投标总价的 0.5%；不足一周按一周计；提前交货不考虑降低评标价。 ★交货期最高不能超过招标文件规定交货期的2周，超过2周，其投标将被否决。 |
| ★ 26.4.3 | 3）付款条件的偏差 对招标文件提出的付款条件的任何负偏离，其投标将被否决。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：26.4.4 1) 投标人应在技术规格中提供验收后开始使用 贰 年所需的备品备件的名称和数量清单，按投标文件中所报的单价来计算其总价，并计入投标价中。 |
| 26.4.5 | 中国关境内的备件供应和售后服务设施 投标人应在投标文件中说明投标人在中国关境内的投标货物的维修服务设施和零部件库房，若没有，则评标价格在投标总价的基础上增加 1% 。 |
| 26.4.6 | 投标设备的预计运行和维护费用 所选方案：不适用 |
| 26.4.7 | 投标设备的性能和生产率所选方案：26.4.7 2） 调整方案： 招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中各条（款）的要求逐条（款）响应。 1.标注“★”号的为关键性条款，对这些关键性条款的负偏离将导致废 标。投标人应在投标文件中对标注“★”号的技术参数提供生产厂商公开发布的印刷资料、检测报告等技术支持资料，未提供的评标时评标委员会有权不予认可。 2.除“★”号外其它条款如达不到招标文件所要求的,每项按投标价1%的比率增加计入评标价。 3. 除“★”号外其它条款合计负偏离≥5项（款）不满足要求，则技术评议不合格。 4. 凡超出技术规格中所要求的参数(正偏离),不降低评标价。招标文件中标注“★”号的为关键商务条款、技术参数，对这些关键商务条款、技术参数的任何偏离将导致废标。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准 1）对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标价进行评标。 2）对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。 ★3）投标人提供的投标分项报价表，如不提供详细分项报价，只用“已含在总价中”之类的模糊用语，将视为没有实质性响应招标文件要求，其投标将被否决。 投标分项报价表中请注明进口部分件价及国内配套件价（如有时）。 ★4）当投标人所投产品为进口产品时，分项报价表中须列出所投产品的商品编码或税则号。如不满足，其投标将被否决。 ★5）投标人在填写技术规格响应/偏离表时应对应招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”， 否则视为没有实质性响应招标文件要求，其投标将被否决。 ★6）投标文件未按照要求逐页签字的，其投标将被否决。 7）在商务评议时，招标文件第一章至第七章的一般条款（包括所有细项，除标注“★”号的关键条款外），每偏离一项按投标总价1%比率增加评标价。 ★一般条款合计≥1项不满足，则为商务评议不合格，其投标将被否决。 |
| 26.5 | 推荐的中标候选人数量： 1 个。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36 | 36.1 招标服务费： 中标人须向招标机构按如下标准和规定交纳招标服务费： 1）以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数； 2） 招标服务费收费标准为：按闽价[2002]服字610号和闽价[2003]服423号文件规定的收费标准计算； 3）招标代理服务费币种与中标签订合同的币种相同；如需以人民币支付，以招标服务费金额为基数，按开标日中国银行公布的汇率卖出价折算。 4）中标人应在领取中标通知书前按规定的标准一次性向招标公司缴清招标代理服务费。 36.2 中标人如未能按36.1条规定办理，招标人将不予退还其投标保证金，并保留追收招标代理服务费的权利。 ★ 36.3 投标人应按招标文件规定的格式及要求提供招标服务费承诺书，如不满足，其投标将被否决。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| ①境内投标商如是代理，必须是经过制造商正式授权，并在中国国际招标网（WWW.chinabidding.com）上公布的合法的代理商；对于未经制造商授权或未在中国国际招标网（WWW.chinabidding.com）上公布的代理商，其投标将被拒绝。 ②投标人在投标截止期前如未在中国国际招标网（WWW.chinabidding.com）上作为供应商网上注册，未完成注册不得参加投标。 ③特别提示：投标人提供的投标分项报价表，如不提供详细分项报价，只用“已含在总价中”之类的模糊用语，将视为没有实质性响应招标文件。 ④投标人在填写技术规格偏离表时应对招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”，否则视为未做实质性响应，其投标文件将拒绝。 |  |

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称、地址：福建省福清市医院、福清市清荣大道267号 卖方名称、地址：待定 项目现场名称：待定 |
| 11.1 | 项目现场：福建省福清市医院内指定地点。 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务： 16.1 1). 2). 3). 4). 5)。 |
| 17.2 | 备品备件要求：卖方应提供验收后运行 贰 年所需的备品备件清单及单 价，其费用包括在合同价格内。 |
| 18.2 | 保证期：中标人须提供设备的出厂检验报告、合格证书，设备验收合格交付使用后至少贰年的免费保修期。 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方接到买方通知后，免费维修的响应时间≤2小时，到场时间≤24小时，更换缺陷部件的时间：境内部件≤4个日历日，境外部件≤10个日历日，否则采购人可以按延误时间双倍延长保修期或保修期外按延误天数赔偿人民币1000元/天（不足一天按一天记）。 |
| 20.1 | 付款方法和条件：中标供应商在合同生效之日起向采购人提供中标设备和合同所需的资料齐全，属于计量器具还应取得计量部门的检定或校准报告，进口商品应提供商检检验检疫报告，如果属于免检商品需提供免检清单说明，并且提供海关报关单及增值税发票（设备需开满全额发票）和设备清单。采购人在设备安装、调试、培训并验收合格后按医院流程付货款70%；设备安装验收合格后正常使用三个月以上无质量、技术等问题付货款20%；余款待质保期结束后付清。 |
| 35.1 | 买方给卖方的书面通知送到：福建省福清市医院指定地点。 卖方给买方的书面通知送到：待定 |
| 36.1 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 在中国境内外发生的与本合同执行有关的一切税费及所有相关法律责任均由卖方负担。 |

# 第八章  货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表

| 合同包 | 产品名称 | 数量 | 主要技术 规格及要求 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影系统(DSA) | 1套 | 后附 | 合同签订生效后90天内交货 |

注：投标人应对所投合同包内的货物完整投标，否则将导致其投标被拒绝。评标与授标均以合同包为单位。

二、概述

本项目产品名称为采购人拟用名称，投标人所投产品名称必须与医疗器械注册证及制造表名称（即系统名称和分项报价各组件名称）相一致做投标文件，投标人还应对所投合同包内的货物完整投标，否则都将导致其投标被拒绝。本项目成交金额包含了上述设备从到货使用直至贰年保修期满所有本合同约定责任和义务中所产生的相关费用。（必须提供详细的备品备件、易耗品、耗材使用情况说明及报价）

三、技术规格及要求：

| 一、设备 | 数字减影血管造影系统 |
| --- | --- |
| 二、数量 | 一套 |
| 三、设备用途 | 心、脑、全身血管造影，介入治疗 |
| 四、要求 | 1．投标设备必须已具备CFDA证书。 2．每台投标设备的应标指标必须符合★要求。 |
| 五、技术要求 |  |
| 1、机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |  |
| 1．1 | 悬吊式三轴机架，能覆盖全身之功能 |
| 1．2 | 机架三轴可进行等中心旋转 |
| 1．3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |
| 1．4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥25°/秒 |
| 1．5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥25°/秒 |
| 1．6 | CRA≥90° |
| 1．7 | CAU≥90° |
| 1．8 | RAO≥185° |
| 1．9 | LAO≥120° |
| 1．10 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |
| 1．11 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |
| 1．12 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
| 1．13 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围≥300cm |
| 1．14 | C型臂弧深≥90cm （不包括L臂补偿） |
| 1．15 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |
| 2、导管床 |  |
| 2．1 | 满足全身检查、治疗的要求，并且具有连续行进功能 |
| 2．2 | 床面要求为碳纤维材料 |
| 2．3 | 纵向运动范围≥120cm |
| 2．4 | 导管床横向运动≥36cm |
| 2．5 | 床面升降范围≥28cm |
| 2．6 | 床面最低高度≤79cm |
| 2．7 | 承重≥250KG+500N额外CPR承重 |
| 2．8 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR. |
| 2．9 | 床长度≥319cm |
| 2．10 | 床宽度≥50cm |
| 2．11 | 床面患者最大有效覆盖≥223cm |
| 2．12 | 导管床床垫、轨道夹及输液架 |
| 3、床旁液晶触摸屏控制系统 |  |
| 3．1 | 提供床旁液晶触摸控制屏 |
| 3．2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |
| 3．3 | 可进行图像采集条件控制 |
| 3．4 | 可进行机架位置预置和自动位置控制 |
| 3．5 | 可进行图像后处理及量化分析控制 |
| 3．6 | 床旁液晶屏上配置触摸式鼠标功能，方便床旁的定量分析等操作 |
| 4、高压发生器 |  |
| 4．1 | 高频逆变发生器，功率≥100kW |
| 4．2 | 最大管电流≥1000mA |
| 4．3 | 最小管电压：≤40kV |
| 4．4 | 最大管电压：≥125kV |
| 4．5 | 最短曝光时间≤1ms |
| 4．6 | 自动SID跟踪 |
| 4．7 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |
| 5、X线球管 |  |
| 5．1 | 液态金属轴承球管 |
| 5．2 | 金属陶瓷外壳 |
| 5．3 | 球管阳极热容量≥2.4Mhu |
| ★5．4 | 球管阳极散热率≥11000W |
| 5．5 | 球管阳极转速≤4200转/分钟 |
| 5．6 | 球管焦点为二或三个，小焦点≤0.4mm，大焦点≤0.7mm |
| 5．7 | 最小焦点功率≥30kW，大焦点功率≥65kW |
| - ★5．8 | 球管阳极靶边直径≥200mm |
| 5．9 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |
| 5．10 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |
| ★5．11 | 球管内置多档金属铜滤片 ，单片铜滤片最大厚度≥1.0mm |
| 5．12 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |
| 5．13 | 遮光器位置可存储 |
| 5．14 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
| 6、平板探测器 |  |
| 6．1 | 探测器类型：非晶硅数字化平板探测器 |
| 6．2 | 平板外壳大小≤42cmX52cm |
| 6．3 | 最大有效成像视野(边长) ≥30cmX38cm |
| ★6．4 | ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |
| 6．5 | 最小探测视野≤11cmX11cm |
| 6．6 | 最大图像矩阵：2480X1920 |
| 6．7 | 采集密度≥16bits |
| 6．8 | 平板探测器分辨率≥3.25LP／mm |
| 6．9 | 像素尺寸≤154μm |
| 6．10 | 平板可90°旋转 |
| 6．11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
| 7、图像显视器 |  |
| 7．1 | 医用高分辨率LCD显视器，显示矩阵≥1280X1024 |
| 7．2 | 操作室：≥19英吋高亮医用高分辨率LCD黑白显视器二台；控制室：≥19英吋高亮医用高分辨率黑白LCD显视器一台，≥19英吋高分辨率LCD彩色显视器一台 |
| 7．3 | 显视器亮度≥1000cd/㎡，可依周围环境亮度变化自动调节亮度 |
| 7．4 | 图像观察视角≥170° |
| 7．5 | 4架位显视器吊架 |
| 7．6 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围≥330cmX300cm |
| 7．7 | 显示器吊架可进行人性化电动升降 |
| 7．8 | 显示器吊架旋转范围≥350° |
| 8、图像系统 |  |
| 8．1 | 外周采集、处理、存储20482矩阵0.5–6帧/秒，即提供≥2KX2K影像链配置 |
| 8．2 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵15-30帧/秒 |
| 8．3 | 实时减影 |
| 8．4 | 脉冲透视 |
| 8．5 | 床旁可直接选择透视剂量≥3档，最小档≤2.5伦琴/分钟 |
| 8．6 | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于屏上 |
| 8．7 | 最大脉冲透视速度≥30幅/秒 |
| 8．8 | 最小脉冲透视速度≤3.75幅/秒 |
| 8．9 | 具有透视末帧图像保持功能 |
| 8．10 | 硬盘图像存储量1024矩阵≥100000幅，2048矩阵≥25000幅 |
| 8．11 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |
| 8．12 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |
| 8．13 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |
| 8．14 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |
| 8．15 | 支持术中事件记录并存储 |
| 9、测量分析（主机系统） |  |
| 9．1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |
| 9．2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |
| 9．3 | 冠脉分析软件 |
| 9．4 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |
| 10、旋转采集 |  |
| 10．1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度≥55°/秒， 有效覆盖范围≥240° |
| 10．2 | L臂侧位旋转采集C臂旋转速度≥30°/秒 ，有效覆盖范围≥180° |
| 10．3 | 1024采集，最快采集速度≥30幅/秒 |
| 10．4 | 可实时减影 |
| 11、支架精细显影功能 |  |
| 11．1 | 具有在原装工作站硬件上完成的专用支架精细显影软件系统 |
| 11．2 | 术中支架释放导管、球囊仍在血管内时，采集含支架的血管造影序列，使支架清晰显影 |
| 11．3 | 自动探测支架释放导管、球囊的标记点，对扩张支架增强显示 |
| 11．4 | 可显示支架和血管内腔之间的关系，支架可呈减影效果 |
| 11．5 | 可回放处理前后支架序列 |
| 11．6 | 可测量分析支架展开程度及长度测量 |
| 11．7 | 可在床旁智能液晶触摸屏上选择支架清晰显影功能 |
| 11．8 | 可创建AVI、JPEG格式的支架显影序列、图像 |
| 12、冠脉多轴旋转采集功能 |  |
| 12．1 | 将C臂的旋转和环内滑动组合成一次完整的采集弧线，完成感兴趣区的快速双轴旋转采集 |
| 12．2 | 多轴旋转过程中，C旋转速度≥55°/秒 |
| 12．3 | 多轴旋转过程中，C环内滑动速度≥30°/秒 |
| 12．4 | 多轴旋转所得序列的每一幅图像均标注采集时的C臂角度 |
| 12．5 | 多轴旋转轨迹≥7条，分别具有左冠、右冠的专用轨迹 |
| 12．6 | 多轴旋转在机架头位和侧位时均能够进行 |
| 12．7 | 多轴旋转的起止位置可在床边设定 |
| 13、网络与接口 |  |
| 13．1 | 具有DICOM Send功能 |
| 13．2 | 具有DICOM Print功能 |
| 13．3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |
| 13．4 | 具有DICOM Worklist功能 |
| 13．5 | 具有DICOM MPPS功能 |
| 13．6 | 激光相机接口 |
| 13．7 | 高压注射器接口 |
| 13．8 | 标准视频输出接口 |
| 14、附件 |  |
| 14．1 | 具备整个系统的升级能力 |
| 14．2 | 具有双向对讲系统 |
| 14．3 | 具有图像处理操作面板 |
| 14．4 | 具有红外遥控器至少2个 |
| 14．5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |
| 14．6 | 具有悬吊式射线防护屏 |
| 14．7 | 具有床旁射线防护帘 |
| 14．8 | 具有悬吊式手术灯 |
| 14．9 | 具有中文操作手册 |
| 15、其他 |  |
| 15. 1 | 多用途图文工作站 |
| 15. 2 | 高压注射器一套 |
| 15.3 | 定量血流分数测量系统一套 |

四、售后服务要求（不满足下述要求将导致投标无效）

4.1 中标供应商至少提供24个月成套设备免费保修期(质保期)，终身维护；产品在国内有售后服务维修站，设有备品配件（包括线路板、日常使用耗材等）库，福建省内有固定的设备维修工程师。快捷地提供全程的售前、售后服务工作。保修期的期限应以采购人、中标供应商双方的安装、调试、培训并验收合格之日起计算，保修期内有关该设备的安装、调试、保养、维修（包括邮寄、差旅及配件、易耗品如氙灯、氧电池和检验设备电极，不含一次性使用消耗品）、升级等活动所产生的一切费用由中标供应商承担(不论故障原因)。保修期内出现产品质量问题中标供应商无条件更换新机。中标供应商在保修期内应确保设备完好率不低于98%（无故障天数/365*100%）以上，如达不到此要求，应按故障天数双倍延长保修期，若设备完好率低于90%则采购人有权要求中标供应商无条件整机换新或退货并承担由此发生的一切费用及损失。

4.2 保修期内中标供应商可采取远程诊断，指导采购人现场工作人员进行免责简单维修，但必须支付相应的零配件费用及人员劳务（ 500元/次/人或年）等，无效后中标供应商立即派工程师赶到现场（24小时内），如两天内无法修复，中标供应商应提供同规格、同型号、同参数的备用设备供采购人免费免责使用，故障修复后归还。

4.3报修响应时间2小时，到场时间24小时（如遇不可抗拒力量顺延），如有需要零配件或耗材则所需物品到场时间为48小时，否则采购人可以按延误时间双倍延长保修期或保修期外按延误天数赔偿人民币1000元/天（不足一天按一天记）。

4.4保修期内中标供应商提供详细的年度定期预防性维护保养计划。

4.5保修期满后，中标供应商、厂家及售后服务单位仍应遵守上述各条相应的服务约定并及时免费提供软件升级服务，厂家及售后服务单位在保修期满后的维修费用【包括人工费（单次故障不高于人民币1000元）、零配件、易耗品及耗材】由采购人按实际约定承担但必须先维修保养后付款。

4.6 中标供应商、厂家及售后服务单位负责提供优质的设备终身维修服务，储备足够零配件、易耗品（包括耗材）及线路板的备件库，质保保修期满后，仍应以即时市场价（以已销售的发票为凭）的80-90%优惠价供应维修零配件及易耗品（包括耗材），易耗品（包括耗材）有参与集中招标的必须遵循耗材招标规定。

4.7 中标供应商、厂家及售后服务单位的所有售后服务行为都不得将设备上的采购人客户信息资料泄漏，否则一切法律和经济后果由中标供应商承担。

4.8中标供应商及时免费提供设备的软件升级版本。

4.9中标供应商及时免费提供设备使用和维护技术方面的信息。

4.10 乙方向甲方提供以下有关设备的软、硬件技术资料（若有）：

(1) 产品验收标准、质量保证文件（如各类认证）、服务指南。

(2) 出厂明细表(装箱单)、出厂检验报告和合格证书、技术说明书、操作流程图（按医院模板）、使用说明书、培训考核材料（含操作和维护培训）、安装维修手册、维护手册、操作手册、故障代码表、完整的电路图纸、及向采购人公开的维修密码等维护维修必需的材料和信息（甲方有义务保密）。

(3) 提供详细的备品配件、零部件、易损件、耗材及线路板的价格清单以及更换的技术要求或标准及使用情况说明，同时提供零配件备库详细通讯地址和联系方式。

(4)乙方应提供由产品制造商制作的与投标货物或其所卖货物型号一致的技术参数彩册（页）。甲方有权要求乙方提供最新的原版DATASHEET技术资料（技术白皮书）。进口商品属于应检的(或甲方要求检的)应由乙方请商检部门出具商检报告，费用均由乙方承担。

(5) 提供设备维修所需的各部件（包括线路板、日常使用耗材）的详细清单(含价格)。

(6)提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料及其清单和价格（总价格在3万元人民币以内的）。

(7)乙方（中标人）须提供国内或国外生产厂家在中国设的24小时行程内的售后服务公司或办事处详细地址、营业执照、常驻维修工程师的名单及资质证书、详细通讯地址和联系方式。详细说明指定维保代理人的情况及年保修费用与投标总价的比例和主要部件及线路板价格。

五、技术服务要求：

5.1、验收

5.1.1 中标供应商在合同签订后7天内将仪器设备操作间的装修设计方案和水、电、气要求通知最终用户，并在合同签订时，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

5.1.2中标供应商确保设备安全无损地运抵采购人指定现场,并承担设备的产品制造、运输、保险、安装、调试、培训、保修、外贸代理费、关税、装卸费等一切费用。

5.1.3 设备到货后，中标供应商在接到采购人“已具备安装条件通知”后30天内安装调试完成，逾期将按照本招标文件中索赔条款规定执行。

5.1.4 采购人、中标供应商同时对设备进行开箱，并依据货物装箱单、出厂检验报告、合格证等进行清点检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商在7天内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，如若逾期不执行将按照本招标文件中索赔条款规定执行。

5.1.5 设备安装调试后中标供应商应派专业技术人员对采购人的技术人员及医生、护士无偿进行使用操作、日常维修、保养等技术现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作保证设备正常运行并能排除设备的一般故障，同时中标供应商应提供成套培训资料给采购人使用（在保修期内设备使用期间可根据采购人的要求再另行安排培训计划）。如有需要外出培训，中标供应商应在国内省级以上的合作医院或专业维修培训机构对采购人操作医生和维修工程师无偿进行设备使用、维修、保养、管理的技术培训，投标人或中标供应商应在投标文件或合同中注明培训地点、人数、天数，以及为此而发生的费用额度。以上所有产生的费用均应包含在投标报价或合同成交价中。

5.1.6 设备安装培训完毕后，采购人、中标供应商在确认符合国家或国际相关技术标准要求的基础上，根据招标文件及采购合同的技术及配置标准要求进行软件和硬件的交接，双方在《接收清单》上签字确认, 是进口货物中标供应商提供进口的有关证明，包括货物的产地、品牌及装运港等与投标文件相一致的证明材料。进口商品最终以海关或商检局出具的《报关单》、《检验检疫报告》或《商检报告》为准。费用由中标供应商承担。

5.1.7 属于计量器具或国家强检目录范围内的医用计量器具，还须经过计量部门检定或校准合格后才能投入使用。首次检测费用由中标供应商承担。

5.2违约责任

5.2.1 中标供应商违反本招标文件及采购合同所有项下的各项约定中的任何一项的，如：设备的质量、规格等与合同或招标文件不符；或证实设备是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等）；或经国家相关有权检验机构检验确认货物不符合本合同约定；或质保服务和售后服务不到位的等等；中标供应商应在接到采购人通知后7天内按采购人选择的下列方式之一要求进行补救：

5.2.2 中标供应商负责采用符合合同及招标文件约定的规格、质量和性能要求的新的零件、部件或不低于招标参数的新设备来更换有缺陷的部分或整套设备，其费用由中标供应商负担。

5.2.3 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和采购人所遭受的损失，将货物贬值并相应退还采购人设备款同时双倍延长保修期并处设备投标报价或合同成交价5％的罚金，中标供应商还应承担由此产生的一切费用。

5.2.4 调换有瑕疵的货物，换货必须全新的符合本合同及招标文件规定的规格、质量、性能和条款，中标供应商并负责因此而产生的一切费用和采购人的一切相关损失同时按新货验收合格使用起双倍延长原定的保修期。

5.2.5 如果中标供应商没有按照合同规定的时间提供交货、安装、培训、维修、保养及采购人要求的资料等服务，采购人可采取从货款中扣除误期赔偿费及罚金而不影响合同项下的其他约定继续履行的补救办法，同时按延期天数双倍延长保修期。延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交设备的投标报价或合同成交价百分之五（5％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过设备的投标报价或合同成交价的百分之二十（20％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权选择终止合同并要求中标供应商退货、退款及交纳赔偿金、罚金，中标供应商还应承担由此产生的一切费用。

5.2.6 中标供应商如未能认真履行本合同各项约定，采购人还有权在网络、广播、电视等媒体上对该违约事实进行曝光，一切后果由中标供应商自负。

5.3知识产权

5.3.1 中标供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标供应商应赔偿该损失。

5.3.2 若中标供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则中标供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：依法追究中标供应商相应的违约责任，如采购人因此而遭致损失的，中标供应商应赔偿该损失。

5.4解决争议的方法

5.4.1 双方协商解决。

5.4.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁：向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁。

向人民法院提起诉讼：向福清市人民法院起诉。

5.5不可抗力

5.5.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

5.5.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

5.6乙方（中标供应商）供应的设备须无条件开放端口及网络协议，能与医院现有的信息系统及网络兼容。

六、其它要求：（不满足下述要求将导致投标无效）。

6.1 交货地点：福建省福清市清荣大道267号。

6.2交货方式：中标供应商应保证所供的中标设备是在2019年6月后生产的全新的、未使用过的最新款式，符合中华人民共和国安全及规范等有关标准、制造厂标准及招标文件及合同技术标准要求。中标供应商必须保证采购货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，进口设备为原装设备，设备为全新原装未启封的设备(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、生产日期、出厂序列号及产品批号、编码等)。设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。设备的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过商检、质检部门的检验（采购人的技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的基本要求，如有遗漏，中标供应商应予以补充，否则，一旦中标或购买将认为中标供应商认同遗漏部分并免费提供）。

6.3交货时间：合同签订后(90)天内交货，逾期（招标文件中的所有配置及成套设备中不论价值大小、软、硬件任何一件未到货即视为延误）将按照招标文件中索赔条款规定执行。

6.4投标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标方承担并负责办理相关手续。

6.5报价要求：

① 人民币报价。

② 投标人报价应包含产品制造、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验、技术培训及技术资料、保修、备品备件、专用工具、外贸代理费（若有）、关税（若有）等一切费用。

七、付款方式：（不满足下述要求将导致投标无效）

中标供应商在合同生效之日起向采购人提供中标设备和合同所需的资料齐全，属于计量器具还应取得计量部门的检定或校准报告，进口商品应提供商检检验检疫报告，如果属于免检商品需提供免检清单说明，并且提供海关报关单及增值税发票（设备需开满全额发票）和设备清单。采购人在设备安装、调试、培训并验收合格后按医院流程付货款70%；设备安装验收合格后正常使用三个月以上无质量、技术等问题付货款20%；余款待质保期结束后付清。

附页

交纳招标服务费承诺书

致：福建德森招标有限公司

我们在贵司组织数字减影血管造影系统(DSA)国际招标项目的招标中投标（招标文件编号：        ），如获中标。我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵方认可的其他付款方式，向贵方缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金或在设备买方付给卖方的中标设备货款中扣缴。

特此承诺！

投标人名称：

授权代表签字：

投标人盖章：

地址：

邮编：                 电话：

传真：                 日期：

福建省福清市医院采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《机电产品国际招标投实施办法（试行）》（商务部令2014年第1号）、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与乙方应结合招标文件第八章规定填列相应内容。招标文件第八章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：福建省福清市医院

乙方：

根据招标编号为            的            项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：无。

2、合同标的

| 包号 | 商品名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 单价 （元） | 金额 (元) | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品目名称（注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计(元)： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同成交金额包含了上述设备从到货使用直至保修期满所有本合同约定责任和义务中所产生的相关费用。（必须提供详细的易耗品、耗材使用情况说明）

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间:合同签订后 (  ) 天内交货，逾期（招标文件中的所有配置及成套设备中不论价值大小、软、硬件任何一件未到货即视为延误）将按照招标文件中索赔条款规定执行。

4.2交付地点：福建省福清市清荣大道267号；

4.3交付条件：乙方应保证所供的中标设备是在    年   月后生产的全新的、未使用过的最新款式，符合国家相关政策法规等有关标准、制造厂标准及招标文件及合同技术标准要求。乙方必须保证采购货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，进口设备为品牌所属国产地生产进口的原装设备，设备为全新原装未启封的设备(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、生产日期、出厂序列号及产品批号、编码等)。设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。设备的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过商检、质检部门的检验（甲方的技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的基本要求，如有遗漏，乙方应予以补充，否则，一旦中标或购买将认为乙方认同遗漏部分并无条件提供）。

- 合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定。

- 验收

- 6.1.1乙方在合同签订后7天内将仪器设备操作间的装修设计方案和水、电、气要求通知最终用户，并在合同签订时，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

- 6.1.2乙方确保设备安全无损地运抵采购人指定现场,并承担设备的产品制造、运输、保险、安装、调试、培训、保修、外贸代理费、关税、装卸费等一切费用。

- 6.1.3设备到货后，乙方在接到采购人“已具备安装条件通知”后30天内安装调试完成，逾期将按照本招标文件中索赔条款规定执行。

- 6.1.4甲、乙双方同时对设备进行开箱，并依据货物装箱单、出厂检验报告、合格证等进行清点检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方在7天内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，如若逾期不执行将按照本招标文件中索赔条款规定执行。

- 6.1.5设备安装调试后乙方应派专业技术人员对甲方的技术人员及医生、护士无偿进行使用操作、日常维修、保养等技术现场培训，直至甲方的技术人员能熟练独立工作保证设备正常运行并能排除设备的一般故障，同时乙方应提供成套培训资料给甲方使用（在保修期内设备使用期间可根据甲方的要求再另行安排培训计划）。如有需要外出培训，乙方应在国内省级以上的合作医院或专业维修培训机构对甲方操作医生和维修工程师无偿进行设备使用、维修、保养、管理的技术培训，投标人或乙方应在投标文件或合同中注明培训地点、人数、天数，以及为此而发生的费用额度。以上所有产生的费用均应包含在投标报价或合同成交价中。

- 6.1.6设备安装培训完毕后，甲方、乙方在确认符合国家或国际相关技术标准要求的基础上，根据招标文件及采购合同的技术及配置标准要求进行软件和硬件的交接，双方在《接收清单》上签字确认, 是进口货物乙方提供进口的有关证明，包括货物的产地、品牌及装运港等与投标文件相一致的证明材料。进口商品最终以海关或商检局出具的《报关单》、《检验检疫报告》或《商检报告》为准。费用由乙方承担。

- 6.1.7属于计量器具或国家强检目录范围内的医用计量器具，还须经过计量部门检定或校准合格后才能投入使用。首次检测费用由乙方承担。

6.2验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行。

6.3本项目是否邀请其他投标人参与验收：不邀请。

- 合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

乙方在合同生效之日起向甲方提供中标设备和合同所需的资料齐全，属于计量器具还应取得计量部门的检定或校准报告，进口商品应提供商检检验检疫报告，如果属于免检商品需提供免检说明，并且提供海关报关单及增值税发票（设备需开满全额发票）和设备清单。甲方在设备安装、调试、培训并验收合格后按医院流程付货款70%；设备安装验收合格后正常使用三个月以上无质量、技术等问题付货款20%；余款待质保期结束后付清。

8、履约保证金

无。

9、合同有效期

自合同签订之日起生效。

- 违约责任

- 10.1乙方违反本招标文件及采购合同所有项下的各项约定中的任何一项的，如：设备的质量、规格等与合同或招标文件不符；或证实设备是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等）；或经国家相关有权检验机构检验确认货物不符合本合同约定；或质保服务和售后服务不到位的等等；乙方应在接到采购人通知后7天内按采购人选择的下列方式之一要求进行补救：

- 10.2乙方负责采用符合合同及招标文件约定的规格、质量和性能要求的新的零件、部件或不低于招标参数的新设备来更换有缺陷的部分或整套设备，其费用由乙方负担。

- 10.3按照货物的疵劣程度、损坏的范围和采购人所遭受的损失，将货物贬值并相应退还采购人设备款同时双倍延长保修期并处设备投标报价或合同成交价5％的罚金，乙方还应承担由此产生的一切费用。

- 10.4调换有瑕疵的货物，换货必须全新的符合本合同及招标文件规定的规格、质量、性能和条款，乙方并负责因此而产生的一切费用和采购人的一切相关损失同时按新货验收合格使用起双倍延长原定的保修期。

- 10.5如果乙方没有按照合同规定的时间提供交货、安装、培训、维修、保养及采购人要求的资料等服务，采购人可采取从货款中扣除误期赔偿费及罚金而不影响合同项下的其他约定继续履行的补救办法，同时按延期天数双倍延长保修期。延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交设备的投标报价或合同成交价百分之五（5％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过设备的投标报价或合同成交价的百分之二十（20％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权选择终止合同并要求乙方退货、退款及交纳赔偿金、罚金，乙方还应承担由此产生的一切费用。

- 10.6乙方如未能认真履行本合同各项约定，采购人还有权在网络、广播、电视等媒体上对该违约事实进行曝光，一切后果由乙方自负。

11、知识产权

- 11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：依法追究乙方相应的违约责任，如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

R提交仲裁委员会仲裁，具体如下：向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

R向人民法院提起诉讼，具体如下：向福清市人民法院起诉。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

- 合同条款

- 14.1.乙方提供24个月成套设备免费保修期(质保期)，终身维护；产品在国内有售后服务维修站，设有备品配件（包括线路板、日常使用耗材等）库，福建省内有固定的设备维修工程师。快捷地提供全程的售前、售后服务工作。保修期的期限应以采购人、乙方双方的安装、调试、培训并验收合格之日起计算，保修期内有关该设备的安装、调试、保养、维修（包括邮寄、差旅及配件、易耗品如氙灯、氧电池和检验设备电极，不含一次性使用消耗品）、升级等活动所产生的一切费用由乙方承担(不论故障原因)。保修期内出现产品质量问题乙方无条件更换新机。乙方在保修期内应确保设备完好率不低于98%（无故障天数/365*100%）以上，如达不到此要求，应按故障天数双倍延长保修期，若设备完好率低于90%则采购人有权要求乙方无条件整机换新或退货并承担由此发生的一切费用及损失。

- 14.2.保修期内乙方可采取远程诊断，指导采购人现场工作人员进行免责简单维修，但必须支付相应的零配件费用及人员劳务（ 500元/次/人或年）等，无效后乙方立即派工程师赶到现场（24小时内），如两天内无法修复，乙方应提供同规格、同型号、同参数的备用设备供甲方免费免责使用，故障修复后归还。

- 14.3.报修响应时间2小时，到场时间24小时（如遇不可抗拒力量顺延），如有需要零配件或耗材则所需物品到场时间为48小时，否则甲方可以按延误时间双倍延长保修期或保修期外按延误天数赔偿人民币1000元/天（不足一天按一天记）。

- 14.4.保修期内乙方应提供详细的年度定期预防性维护保养计划。

- 14.5.质保期满后，乙方、厂家及售后服务单位仍应遵守上述各条相应的服务约定并及时免费提供软件升级服务，厂家及售后服务单位在保修期满后的维修费用【包括人工费（单次故障不高于人民币1000元）、零配件、易耗品及耗材】由甲方按实际约定承担但必须先维修保养后付款。

- 14.6.乙方、厂家及售后服务单位负责提供优质的设备终身维修服务，储备足够零配件、易耗品（包括耗材）及线路板的备件库，质保期满后，仍应以即时市场价（以已销售的发票为凭）的80-90%优惠价供应维修零配件及易耗品（包括耗材），易耗品（包括耗材）有参与集中招标的必须遵循耗材招标规定。

- 14.7.乙方、厂家及售后服务单位的所有售后服务行为都不得将设备上的采购人客户信息资料泄漏，否则一切法律和经济后果由乙方承担。

- 14.8.乙方及时免费提供设备的软件升级版本。

- 14.9.乙方及时免费提供设备使用和维护技术方面的信息。

- 14.10.乙方向甲方提供以下有关设备的软、硬件技术资料（若有）：

- (1) 产品验收标准、质量保证文件（如各类认证）、服务指南。

- (2) 出厂明细表(装箱单)、出厂检验报告和合格证书、技术说明书、操作流程图（按医院模板）、使用说明书、培训考核材料（含操作和维护培训）、安装维修手册、维护手册、操作手册、故障代码表、完整的电路图纸、及向采购人公开的维修密码等维护维修必需的材料和信息（甲方有义务保密）。

- (3) 提供详细的备品配件、零部件、易损件、耗材及线路板的价格清单以及更换的技术要求或标准及使用情况说明，同时提供零配件备库详细通讯地址和联系方式。

- (4)乙方应提供由产品制造商制作的与投标货物或其所卖货物型号一致的技术参数彩册（页）。甲方有权要求乙方提供最新的原版DATASHEET技术资料（技术白皮书）。进口商品属于应检的(或甲方要求检的)应由乙方请商检部门出具商检报告，费用均由乙方承担。

- (5) 提供设备维修所需的各部件（包括线路板、日常使用耗材）的详细清单(含价格)。

- (6)提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料及其清单和价格（总价格在3万元人民币以内的）。

- (7)乙方（中标人）须提供国内或国外生产厂家在中国设的24小时行程内的售后服务公司或办事处详细地址、营业执照、常驻维修工程师的名单及资质证书、详细通讯地址和联系方式。详细说明指定维保代理人的情况及年保修费用与投标总价的比例和主要部件及线路板价格。

- 14.11.乙方（中标供应商）供应的设备须无条件开放端口及网络协议，能与医院现有的信息系统及网络兼容。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式 叁 份。甲、乙方各执一份，送代理机构备案一份。

15.5其他：合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力，如属招标项目本合同与招标文件具互补性 。

| 甲方： | 福建省福清市医院 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所： | 福清市清荣大道267号 | 住所： |  |
| 单位负责人： |  | 单位负责人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 联系方法： | 0591-85235571 | 联系方法： |  |
| 开户银行： | 福建省福清市建设银行 | 开户银行： |  |
| 账号： | 35001618107050006592 | 账号： |  |

签订地点：福建省福清市医院

签订日期：